## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 输液泵 | 3 | 0.6 | 单通道，手提式设计,速率：1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 微量泵 | 2 | 0.4 | 单泵，单通道，自动识别10ml、20ml、30ml、50ml注射器规格，注射速率：10ml：0.1ml/h—400ml/h， 20ml：0.1ml/h—600ml/h， 30ml：0.1ml/h—900ml/h，50ml：0.1ml/h—1500ml/h；注射精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%；
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 病床 | 16 | 0.235 | 二折病床，单摇，长：1.9-2米，表面宽度0.9-1米，离地高：0.42-0.47米
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 排痰机 | 1 | 1.4 | 电源电压：AC 220V士22V，50Hz士1Hz，功率：150VA 单路输出，适用于成人，自动模式 软轴轴心: a) 、长度：1800mm; b）、成人传动轴直径：6mm; c) 、钢质可插拔软轴（专利证号：ZL2018 2 1084582.6），便于清洁、消毒与更换； d) 、成人动力头外径尺寸： 65mm；
5 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 特种蛋白干式免疫散射色谱分析仪 | 1 | 1-2 | 1、检测原理： 糖化血红蛋白(HbA1c):高效液相微柱色谱法 ACR:干式免疫散射法 2、检测性能；(CV值) HbA1c:<2% ACR:<6% 3、检测范围： 糖化血红蛋白(HbA1c)20～140 mmol/mol(或4～15%) 尿微量白蛋白5.0-200.0mg/L; 4 、样本类型及用量： HbA1c:指尖血或静脉全血均可 ACR:3.5μ1尿液， 5、检测时限： HbA1c:<3min15s ACR:<5min35s 6、是否有原厂质控品 HbA1c:有 b)ACR:有