## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 裂隙灯 | 1 | 1.9 | 显微镜类型 平行夹角式（伽利略型） 照明方式： 上光源照明 倍率转换方式：转鼓式 目镜倍率：12.5X 显微镜总倍率：10×；16×；25×； 屈光度调节 -7D～+7D ★滤色片 无色片、隔热片、减光片、无赤片、五种钴蓝片可调 ★照明灯泡 暖色LED光源3V10W 输入电压 110V/200V（±10%） 60/50Hz 功 率 60VA
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 心电监护仪 | 1 | 1.1 | 1.应用范围可用于监护成人、儿童、新生儿患者； 2.显示;屏幕尺寸：不小于12英寸彩色LED屏，分辨率800*600，9通道波形显示。具备至少7种显示界面，包括常规界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面、ECG全屏7导界面、ECG半屏7导界面、动态短趋势界面等。 3.参数测量参数：心电、呼吸、无创血压、脉搏氧饱和度、脉率、体温。 心率范围：成人15bpm-300bpm，儿童/新生儿15bpm-350bpm。心率测量精度：不大于±1bpm或±1%，取大者。共模抑制比不小于105dB。 导联/3导联模式都能实现多导同步分析，提高心率准确度。 心电波形增益：1.25mm/mV，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 呼吸率测量范围：成人0-120rpm，儿童/新生儿0-150rpm，在8-150rpm范围内，测量误差为±2rpm或±2%，取大者。 血压测量范围：收缩压：40-255 mmHg；舒张压：10-195 mmHg；具有手动/自动间隔/连续测量模式。 脉搏氧饱和度测量范围：30%-100%，70%-100%范围内精度不大于±2%。
3 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 空气压力治疗仪 | 1 | 0.44 | 预防治疗： 1、抗栓模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。 2、按摩组合模式，适用于老年病人及虚弱病人，卒中患者。 3、针对不同患者，快速实施个性化治疗。 4、有临床试验报告，参数、模式、压力以及安全性、有效性，均得到临床验证。 5、对肢体施加序贯、梯度、圆周压力，防止静脉或淋巴逆流，预防静脉瓣损伤，保证血液的单向回流，快速回流。 功能： 1、双路八腔便携设计， 2、主机有实时压力检测及提示功能。 3、可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位。 4、工作时间1~99分钟可调或连续运行，步长精确到1分钟可调，既可触屏拖动滑块调节，也可按键精准调节。 5、循环充气间隔时间0~90秒可调，步长精确到1秒可调。既可触屏拖动滑块调节，也可按键精准调节。 6、腔室达到设置压力后保持时间0~12秒可调，步长精确到1秒可调。 7、压力0~200mmHg可调，调节步长为1mmHg，具备全局同步调压、单腔跳过功能，自动配置梯度压力。滑块拖动、压力标尺、触屏按键三种调压方式。 8、充气速度在触控屏上可调并显示。 9、操控、运行状态等语音提示功能。 10、工作时噪声不超过50dB。
4 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 心电监护仪 | 1 | 1.1 | 1.应用范围可用于监护成人、儿童、新生儿患者； 2.显示;屏幕尺寸：不小于12英寸彩色LED屏，分辨率800*600，9通道波形显示。具备至少7种显示界面，包括常规界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面、ECG全屏7导界面、ECG半屏7导界面、动态短趋势界面等。 3.参数测量参数：心电、呼吸、无创血压、脉搏氧饱和度、脉率、体温。 心率范围：成人15bpm-300bpm，儿童/新生儿15bpm-350bpm。心率测量精度：不大于±1bpm或±1%，取大者。共模抑制比不小于105dB。 导联/3导联模式都能实现多导同步分析，提高心率准确度。 心电波形增益：1.25mm/mV，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 呼吸率测量范围：成人0-120rpm，儿童/新生儿0-150rpm，在8-150rpm范围内，测量误差为±2rpm或±2%，取大者。 血压测量范围：收缩压：40-255 mmHg；舒张压：10-195 mmHg；具有手动/自动间隔/连续测量模式。 脉搏氧饱和度测量范围：30%-100%，70%-100%范围内精度不大于±2%。
5 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 心电监护仪 | 2 | 2 | 1.应用范围可用于监护成人、儿童、新生儿患者； 2.显示;屏幕尺寸：不小于12英寸彩色LED屏，分辨率800*600，9通道波形显示。具备至少7种显示界面，包括常规界面、大字体界面、呼吸氧合界面、NIBP回顾界面、ECG全屏7导界面、ECG半屏7导界面、动态短趋势界面等。 3.参数测量参数：心电、呼吸、无创血压、脉搏氧饱和度、脉率、体温。 心率范围：成人15bpm-300bpm，儿童/新生儿15bpm-350bpm。心率测量精度：不大于±1bpm或±1%，取大者。共模抑制比不小于105dB。 导联/3导联模式都能实现多导同步分析，提高心率准确度。 心电波形增益：1.25mm/mV，2.5mm/mV，5.0mm/mV，10mm/mV，20mm/mV，自动。 呼吸率测量范围：成人0-120rpm，儿童/新生儿0-150rpm，在8-150rpm范围内，测量误差为±2rpm或±2%，取大者。 血压测量范围：收缩压：40-255 mmHg；舒张压：10-195 mmHg；具有手动/自动间隔/连续测量模式。 脉搏氧饱和度测量范围：30%-100%，70%-100%范围内精度不大于±3%。