## Sheet1
1 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 医用病床 | 9 | 0.23 | 双摇床 1、规格：长1950*宽800*高500mm 2、升降功能：背部升降：0--75°±5°，腿部升降：0--40°±5°； 床体载重≤240kg； 3、床头、床尾：由不锈钢管、ABS 注塑材料复合板构成 4、床头床尾两边配有四个输液插孔
2 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万） | 技术参数
| 多功能抢救床 | 4 | 1.23 | 1、规格：全长≤2060mm，全宽≤780mm，高低升降560 ~ 890mm，背部升降≥0 ~ 90°，膝部升降≥0 ~ 40°，倾斜调节≥-18°~ 18°. 2、安全工作载荷：320KG 3、膝部升降采用手摇柄操作，不用时手摇柄可收纳，不占用空间。手柄具有过摇保护功能。 4、推行把手：头侧有2个可折叠把手，灰色塑料保护套，把手之间间距≥600mm，高度≥290mm。脚侧有焊接到床架上固定的U型把手，便于工人转运。提供实物图片和数据证明资料 5、护栏： HDPFE或PP树脂成型护栏板，有角度显示可以水平固定 6、脚轮：中控锁医用轮，中心第五轮系统 7、可放置≥4升氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg。 8、输液架插孔：整床前后配备≥4个输液架插孔，更好方便临床需求；